PT LAPI GANESHA UTAMA Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

LAPORAN INTERNAL

# Laporan Status Proyek GLD Tahap 2

Progres, Sertifikasi ATEX/IECEx, Termin Pembayaran, dan Timeline Kegiatan — per 30 September 2026

Document Control

| Nomor dokumen | LGU/GLD/LAP-STATUS/2026-001 |
| --- | --- |
| Revisi | 1.0 |
| Tanggal | 30 September 2026 |
| Periode laporan | 20 April 2026 – 30 September 2026 |
| Ditujukan kepada | Manajemen PT LAPI Ganesha Utama — pelaporan anggaran operasional |
| Proyek | Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 — PT Pertamina Patra Niaga (pilot RU IV Cilacap) |
| Klasifikasi | Internal — Konfidensial |

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Progres Proyek & Kurva-S

3. Sertifikasi ATEX/IECEx

4. Status Termin Pembayaran

5. Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

6. Timeline Progres Harian

7. Risiko & Keputusan yang Diperlukan

8. Daftar Lampiran

# 1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merangkum posisi proyek GLD Tahap 2 per 30 September 2026 untuk keperluan pelaporan anggaran operasional LGU. Proyek berjalan pada dua jalur paralel dengan metrik yang berbeda — jalur rekayasa/lapangan (Kurva-S proyek 9 bulan) dan jalur sertifikasi ATEX/IECEx — ditambah dua milestone pembayaran Termin 1 yang dinilai terpisah oleh Pertamina.

| PROGRES REKAYASA/LAPANGAN 61% vs rencana 62% (−1 poin) | KESIAPAN DOKUMEN SERTIFIKASI ≈43% 21 item checklist, berbobot | TERMIN 1 FIELD TESTING (20%) Lengkap laporan & draf BAST tersedia | TERMIN 1 SERTIFIKASI (40%) Berjalan bukti uji & witness disiapkan |
| --- | --- | --- | --- |

Poin utama:

Progres rekayasa/lapangan naik dari 49% (17 September) menjadi 61% per 30 September, terhadap rencana 62% (selisih −1 poin). Desain, prototipe, dan persiapan HSE/izin sudah tuntas. Item yang berada di pihak Pertamina dicatat terpisah (Bagian 5.2) dan tidak dihitung dalam progres LGU. Empat aktivitas terakhir (instalasi, field trial, evaluasi, roadmap) baru terjadwal November–Februari, sehingga batas atas Kurva-S saat ini ≈67%.

Aplikasi sertifikasi ATEX sudah dikirim ke GTS (agen sertifikasi) sekitar 29 September dengan Applicant dan Manufacturer PT Galaksi Megatama Indonesia, marking usulan II 2G Ex db IIC T4 Gb. Proses berlanjut melalui putaran iterasi dari GTS.

Data pengukuran suhu pertama (30 September) memberi indikasi positif untuk kelas suhu T4: kasus terburuk ≈114°C pada ambient +60°C, di bawah batas efektif 130°C.

Kedua Termin 1 dievaluasi oleh Pertamina. Dokumen Termin 1 Field Testing (laporan pemenuhan dan draf BAST) sudah lengkap. Untuk Termin 1 Sertifikasi, tim sedang menyiapkan bukti uji prototipe internal yang disaksikan Pertamina beserta berita acara, sesuai syarat kontraktual.

# 2. Progres Proyek & Kurva-S

Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan pada Deck Kick-Off (12 Juni 2026 – Februari 2027, 12 aktivitas). Progres aktual adalah rata-rata status 12 aktivitas Gantt dengan bobot sama; di-reassess per 30 September 2026 menjadi 61%. Pekerjaan sertifikasi ATEX/IECEx tidak termasuk dalam 12 aktivitas ini dan dilaporkan terpisah pada Bagian 3.

Gambar 1. Kurva-S proyek — rencana vs aktual, per 30 September 2026.

| Tanggal | Aktual | Rencana | Selisih | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Jul 2026 | 39% | 19% | +20 | Rekayasa lab mendahului jadwal |
| 4 Sep 2026 | 44% | 43% | +1 | Pekerjaan mulai bergantung gate eksternal |
| 17 Sep 2026 | 49% | 52% | −3 | Uji ketahanan RF, persiapan instalasi |
| 30 Sep 2026 | 61% | 62% | −1 | Desain & prototipe selesai, diajukan ke sertifikasi; uji suhu; persiapan HSE/izin tuntas |

Status 12 aktivitas Gantt:

| # | Aktivitas | Jadwal rencana | Progres | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off & konfirmasi requirement | 8–15 Jun | 100% | Selesai |
| 2 | Site survey & rencana pengambilan data | 15 Jun – 7 Jul | 90% | Hampir selesai — survey 9–10 Agu; metode chamber on-site |
| 3 | Detailed design | 1–21 Jul | 100% | Selesai — spesifikasi enclosure final, konsep Ex d |
| 4 | Prototype build | 15 Jul – 21 Agu | 100% | Selesai — sampel S/N GLD2-0x1001 diajukan ke sertifikasi |
| 5 | Lab test | 15 Agu – 21 Sep | 72% | Berjalan — uji suhu 30 Sep |
| 6 | AI model training / validation | 15 Agu – 21 Sep | 85% | Berjalan |
| 7 | Integration test (fungsional) | 1 Jul – 7 Okt | 80% | Berjalan |
| 8 | HSE review & permit preparation | 1–14 Nov | 100% | Selesai — dokumen persiapan HSE & instalasi diserahkan |
| 9 | Field installation | 15 Nov – 7 Des | 0% | Belum mulai |
| 10 | Field trial | 8 Des – 7 Jan | 0% | Belum mulai |
| 11 | Evaluation & final report | 1–21 Jan | 0% | Belum mulai |
| 12 | Industrialization roadmap | 8–21 Feb | 5% | Awal |

# 3. Sertifikasi ATEX/IECEx

## 3.1 Kesiapan dokumen (checklist ExCB)

Kesiapan dihitung dari 21 item checklist resmi (Bagian 1.1–1.5, 2.1–2.5, 2.6.a–i, 3.1–3.2) dengan bobot Final 100%, Sebagian 50%, Belum 0%: 5 Final, 8 Sebagian, 8 Belum → (5×100 + 8×50) ÷ 21 ≈ 43%. Angka ini mengukur kelengkapan dokumen, bukan waktu menuju sertifikat terbit.

| Bagian | Final | Sebagian | Belum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informasi dasar (1.1–1.5) | 0 | 3 | 2 | Legalitas & fasilitas PT Galaksi sebagian; ISO 9001 audit Okt 2026 |
| 2.1–2.5 Deskripsi & klasifikasi | 5 | 0 | 0 | Lengkap; klasifikasi masih usulan tim |
| 2.6.a–i Desain & manufaktur | 0 | 4 | 5 | Gambar, BOM, instruksi, suhu sebagian; material, proses, kalkulasi, nameplate, sertifikat komponen belum |
| 3. Sampel (3.1–3.2) | 0 | 1 | 1 | S/N sampel GLD2-0x1001 kini ditetapkan tim |
| Total | 5 | 8 | 8 | ≈43% |

## 3.2 Pengajuan ke GTS

GTS (Shanghai Global Testing Services) adalah agen sertifikasi yang meneruskan aplikasi ke badan sertifikasi dan laboratorium terakreditasi. Berkas yang dikirim sekitar 29 September 2026:

| Item | Isi |
| --- | --- |
| Formulir aplikasi ATEX (A0) | Applicant & Manufacturer PT Galaksi Megatama Indonesia; kontak Antonius Prasetyo (Director) |
| Marking usulan | II 2G Ex db IIC T4 Gb — Ex d (flameproof), Group II, IIC, Category 2G/Zone 1, IP66, stationary |
| Rating & fisik | 24 VDC, ≈0,33 A, 8 W; 200 × 90 × 290 mm; 2,378 kg |
| Dossier teknis | IECEx/ATEX Certification Information Requirements Rev 25 Sep 2026 (60 halaman, disusun tim) |

Untuk iterasi berikutnya. Dossier yang terkirim masih memuat beberapa inkonsistensi yang perlu dibetulkan pada putaran iterasi berikutnya dari GTS: suhu ambient tertulis campuran −20/+60°C, −20/+85°C, dan −40/+85°C (nilai proyek: −20/+60°C); marking debu "Ex tb IIIC" pada bagian nameplate (di luar scope gas); cable entry PG13.5 (dokumen teknis: M20×1,5); dan konsep proteksi yang masih tertulis "to be confirmed".

## 3.3 Hasil pengukuran suhu (indikasi kelas suhu T4)

Pengukuran internal 30 September: 8 kanal thermocouple, 3 kondisi, masing-masing 180 menit pada ambient ≈24–25°C, diproyeksikan ke ambient maksimum +60°C.

| Kondisi | Body sensor MQ | PCB | Enclosure luar |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 44,2 → ≈79°C | 52,4 → ≈88°C | 32,1 → ≈67°C |
| Beban maksimum | 55,0 → ≈91°C | 58,3 → ≈94°C | 34,8 → ≈71°C |
| Fan mati (malfungsi) | 78,4 → ≈114°C | 63,4 → ≈99°C | 43,9 → ≈79°C |

Batas T4 135°C dikurangi margin 5 K (IEC 60079-0) = 130°C. Kasus terburuk ≈114°C → margin ±16 K. Masih terbuka: DC/DC converter, inductor, dan MOSFET belum diukur; kondisi alarm/Tx belum diukur; PCB pada beban maksimum belum stabil; metadata uji belum lengkap. Perhatian: bila suhu ambient +85°C (nilai keliru di dossier) yang dipakai penilai, body sensor saat fan mati diproyeksikan ≈139°C dan melewati batas.

# 4. Status Termin Pembayaran

## 4.1 Termin 1 Field Testing (20%)

Laporan pemenuhan deliverable (Rev02) dan draf BAST sudah tersedia. Bukti yang terdokumentasi mencakup detail engineering, kesiapan 4 GLD dan 16 Cluster Head, konfigurasi firmware, integrasi GLD–CH–Gateway–Server, mesh/failover, dan alarm push. Langkah administratif berikutnya: pengesahan laporan dan BAST. Penilaian pemenuhan dan keputusan pembayaran merupakan evaluasi Pertamina. Instalasi, commissioning, dan as-built termasuk dalam termin lapangan berikutnya.

## 4.2 Termin 1 Sertifikasi (40%)

Syarat kontraktual Termin 1 Sertifikasi mencakup uji prototipe internal, iterasi desain berdasarkan hasil uji, witness dan validasi oleh Pertamina sebelum uji laboratorium terakreditasi, serta berita acara dan laporan pekerjaan. Penilaian pemenuhan merupakan evaluasi Pertamina. Status penyiapan bukti per 30 September:

| # | Syarat | Status | Bukti / kekurangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prototipe enclosure tersedia | Tersedia | Prototipe selesai; sampel S/N GLD2-0x1001 diajukan ke sertifikasi; lembar identifikasi sampel untuk ditandatangani |
| 2 | Prototipe diuji (mekanik/termal/sealing/fault) | Sebagian | Uji termal internal 30 Sep; uji mekanik, sealing, dan fault menyusul |
| 3 | Iterasi desain berbasis hasil uji | Dalam penyiapan | Perubahan posisi antena ke atas base; dikaitkan dengan temuan uji pada sesi witness |
| 4 | Disaksikan & divalidasi Pertamina | Perlu dijadwalkan | Sesi witness uji enclosure bersama Pertamina |
| 5 | Selesai sebelum uji lab terakreditasi | Tersedia | Sampel masih di tim; sesi witness dilakukan sebelum pengiriman sampel |
| 6 | Berita acara | Perlu dijadwalkan | Template tersedia; diisi setelah sesi witness |
| 7 | Laporan pekerjaan | Tersedia | Laporan 15 Sep; perlu diperbarui setelah uji & witness |

Rekomendasi. Langkah berikutnya: jadwalkan satu sesi uji internal yang disaksikan Pertamina — ulang uji termal dengan titik DC/DC, inductor, MOSFET; tambah pemeriksaan mekanik/dimensi dan uji sealing sederhana — lalu tuangkan dalam berita acara, sebelum sampel dikirim melalui GTS.

# 5. Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Arah kerja: uji chamber gas di kantor kilang (non-area proses) dan instalasi permanen di lokasi non-ATEX, yaitu perimeter Sulfur Recovery Unit. Eksekusi fisik oleh vendor yang ditunjuk Pertamina; LGU berperan sebagai basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrikal spesifik GLD.

## 5.1 Pekerjaan LGU & ITB

| Tahap | Status |
| --- | --- |
| Survey lokasi | Selesai (9–10 Agustus 2026) |
| Basis desain bracket U-bolt (CAD) | Selesai |
| Dokumen persiapan instalasi (pembagian tugas, daftar vendor, permintaan material, draf JSA) | Selesai — diserahkan ke Pertamina 30 Sep |
| Kesiapan sisi LGU & ITB (Kurva-S persiapan instalasi) | Selesai — 100% |
| Rapat koordinasi persiapan (29 Sep) | Selesai — 4 keputusan diajukan |
| Supervisi QA & elektrikal spesifik GLD saat instalasi | Siap — dilaksanakan saat mobilisasi |

## 5.2 Item di pihak Pertamina (tidak dihitung dalam progres LGU)

Item berikut merupakan kewenangan Pertamina RU IV dan vendor yang ditunjuk Pertamina. Dicantumkan sebagai informasi ketergantungan jadwal, bukan sebagai progres atau kekurangan pekerjaan LGU.

| Item | Pihak |
| --- | --- |
| Penugasan resmi vendor instalasi | Pertamina RU IV |
| Pengesahan TRA/JSA & penerbitan izin kerja | Pertamina RU IV (HSE) |
| Dokumen klasifikasi area perimeter SRU | Pertamina RU IV (HSE/Engineering) |
| Fabrikasi bracket & pemasangan fisik | Vendor instalasi (ditunjuk Pertamina) |

# 6. Timeline Progres Harian

Kronologi kegiatan dan milestone proyek dari awal fase lab hingga 30 September 2026. Rentang tanggal dipakai untuk periode kerja mingguan fase awal.

| Tanggal | Kegiatan / milestone | Kategori |
| --- | --- | --- |
| FASE 1 — LAB (20 APR – 7 JUN 2026) |  |  |
| 20–26 Apr | Desain chamber gas; uji node GLD lama; uji routing Cluster Head. | Engineering |
| 27 Apr – 3 Mei | Uji node GLD baru #0001/#0002 (ADC 8 kanal, LoRa); uji baterai CH. | Engineering |
| 4–10 Mei | Uji fungsional dimulai; uji solar ke CH; firmware CH power-recovery guard + watchdog. | Engineering |
| 11–17 Mei | Uji jarak & reliabilitas LoRa; profil konsumsi baterai node. | Engineering |
| 18–31 Mei | Uji sistem se-kampus; Site Survey Technical Checklist; topologi star-mesh & failover CH terbukti. | Milestone |
| 1–7 Jun | Persiapan pemasangan; uji RF LoRa (100 m, PDR 100%). | Engineering |
| FASE 2 — KICK-OFF & MENUJU LAPANGAN (JUN – JUL 2026) |  |  |
| 12 Jun | Kick-Off dengan Pertamina — baseline 9 bulan, scope 6 Refinery Unit. | Milestone |
| 18 Jun | Prinsip AI fingerprint 8-sensor ditetapkan; target TRL-7. | Engineering |
| 26 Jun | Uji antena LoRa; pengembangan model TCN dimulai. | Engineering |
| 30 Jun | Project Report Juni: PCB v1/v2 selesai; progres chamber & dataset. | Laporan |
| 6–8 Jul | Uji 2 Cluster Head; uji baterai CH ±40 jam; uji lapangan CH3 8 hari. | Engineering |
| 9 Jul | Rantai komunikasi GLD–CH–Gateway–Server tersambung (MQTT). | Milestone |
| 15 Jul | Dataset 14.477 sampel; model TCN 8 sensor akurasi ≥92%. | Milestone |
| 16 Jul | Uji fungsional end-to-end; analisis daya; uji mesh 8-CH multi-hop se-kampus. | Milestone |
| 23 Jul | Repo server aktif (firmware, Operator Hub, nulling); sistem kendali chamber gas berbasis ESP32. | Engineering |
| 24 Jul | Rapat LGU–Pertamina: versi 24 VDC siap sertifikasi; 18 action item. | Rapat |
| 30 Jul | Rapat mingguan: kunjungan Cilacap dimajukan ke 9–10 Agustus; arsitektur aplikasi lokal. | Rapat |
| FASE 3 — SURVEY & DOKUMENTASI (AGU 2026) |  |  |
| 6 Agu | Rapat resmi instalasi & mounting di Lab IoT ITB — bracket tanpa bor/las; requirement gas Benzena/CO/H2S. | Rapat |
| 6–8 Agu | Demo mesh Gateway + 3 CH; push alarm otomatis berhasil diuji. | Milestone |
| 9 Agu | Model CNN Dual-Branch ditetapkan sebagai model AI resmi (99,20% on-chip). | Milestone |
| 9–10 Agu | Kunjungan RU IV Cilacap — survey lokasi selesai. | Milestone |
| 19 Agu | Datasheet Sistem konsolidasi; inferensi AI on-device dikonfirmasi; catu daya 24 VDC final. | Dokumen |
| 31 Agu | Desain CAD bracket U-bolt v2; laporan progres 20 Apr – 31 Agu difinalisasi. | Dokumen |
| FASE 4 — SERTIFIKASI & PERSIAPAN INSTALASI (SEP 2026) |  |  |
| 4 Sep | Proposal formal direkonsiliasi; presentasi progres untuk VP Pertamina; 6 gate integrasi ditutup; Kurva-S 44%. | Laporan |
| 5 Sep | Dashboard sertifikasi; target Zona 1 / 2G / T4 dan usulan grup gas IIC. | Sertifikasi |
| 10 Sep | Checklist kesiapan instalasi 3 jalur; audit kesiapan Termin 1. | Dokumen |
| 11 Sep | Dokumen teknis sertifikasi (bahasa Inggris, format korporat) dimulai; laporan Termin 1 Field Testing. | Sertifikasi |
| 15 Sep | Laporan pemenuhan Termin 1 Sertifikasi (40%). | Laporan |
| 17 Sep | Uji awal ketahanan RF terhadap interferensi; Bagian 1 checklist ExCB; lokasi instalasi permanen: perimeter SRU; Kurva-S 49%. | Milestone |
| 18 Sep | Kurva-S persiapan instalasi (38%) atas permintaan Pertamina. | Laporan |
| 22 Sep | Instruction Manual GLD; PT Galaksi Megatama Indonesia teridentifikasi sebagai manufacturer; spesifikasi IP66 & cable gland. | Sertifikasi |
| 23 Sep | Formulir aplikasi ATEX dari GTS diterima. | Sertifikasi |
| 24 Sep | Spesifikasi final: suhu operasi −20/+60°C, kelembapan 5–95% RH, berat 2,378 kg. | Sertifikasi |
| 25 Sep | Material mesh (stainless) & gasket (karet) dikonfirmasi; batas kelistrikan 24 VDC; dossier tim Rev 25 Sep. | Sertifikasi |
| 28 Sep | Metode proteksi Ex d dipilih (usulan tim); Applicant = PT Galaksi; bahan rapat Pertamina disiapkan. | Sertifikasi |
| 29 Sep | Aplikasi & dossier dikirim ke GTS; rapat koordinasi persiapan instalasi dengan Pertamina. | Milestone |
| 30 Sep | Data pengukuran suhu pertama (indikasi T4 positif); dokumen persiapan instalasi diteruskan ke Pertamina; Kurva-S 61%. | Milestone |

# 7. Risiko & Keputusan yang Diperlukan

| Risiko / isu | Dampak | Tindak lanjut | Pihak |
| --- | --- | --- | --- |
| Jadwal mobilisasi bergantung item di pihak Pertamina (Bagian 5.2) | Jadwal instalasi & termin lapangan dapat bergeser | Kawal 4 keputusan rapat 29 Sep | Pertamina RU IV |
| Bukti uji & witness Termin 1 Sertifikasi masih disiapkan | Waktu evaluasi Termin 1 Sertifikasi bergantung pada sesi ini | Jadwalkan sesi uji disaksikan Pertamina + berita acara | LGU & Pertamina |
| Urutan Termin 1: sampel terkirim sebelum witness | Urutan syarat 5 terganggu | Kirim sampel setelah sesi witness selesai | LGU |
| Inkonsistensi dossier di GTS (Tamb, marking debu, cable entry) | Penilaian T4 bisa memakai +85°C → gagal | Betulkan pada iterasi GTS berikutnya | Tim sertifikasi |
| Titik panas belum lengkap diukur | Kelas suhu belum terverifikasi penuh | Ukur DC/DC, inductor, MOSFET, kondisi alarm/Tx | Tim teknis |
| Sampel gas tambahan (H2S, dll.) belum tersedia | Kapabilitas gas tambahan tertunda | Chamber on-site di kilang; pengadaan paralel | Pertamina & LGU |

Keputusan yang diminta dari manajemen LGU:

Persetujuan jadwal dan anggaran sesi uji internal yang disaksikan Pertamina (Termin 1 sertifikasi).

Penunjukan PIC yang mengawal umpan balik iterasi dari GTS dan penyelarasan dossier.

Penegasan penandatangan resmi (authorized signatory) di pihak PT Galaksi untuk formulir aplikasi.

Koordinasi dengan Pertamina atas item di pihak RU IV (vendor, TRA/JSA, klasifikasi area).

# 8. Daftar Lampiran

| No | Dokumen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 01 | Kurva-S Persiapan Instalasi RU IV Cilacap | Kesiapan per pihak; sisi LGU & ITB 100% |
| 02 | Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap | Matriks LGU & ITB / Pertamina / Vendor |
| 03 | Materi Rapat Koordinasi 29 September 2026 | Slide presentasi rapat dengan Pertamina |
| 04 | Laporan Termin 1 Field Testing (20%) Rev02 | Beserta draf BAST (05) |
| 06 | Laporan Termin 1 Sertifikasi (40%) | Status per 15 Sep — diperbarui oleh Bagian 4.2 |
| 07 | Dokumen Teknis Sertifikasi IECEx/ATEX Rev 1.4 | Dokumen teknis lengkap, bahasa Inggris |
| 08–09 | Berkas yang dikirim ke GTS | Formulir aplikasi & dossier tim |
| 10 | Data Pengukuran Temperatur MQ | Data mentah uji suhu 30 Sep |