## Ringkasan
Ringkasan Sertifikasi GLD — EMC · IP · RF · ATEX
Status per 28 Oktober 2026. Angka dihitung otomatis dari kolom Status di setiap sheet.
Checklist EMC |  |  | Catatan prioritas
Status | Jumlah | % | 1. EMC: margin GLD 0,51 dB @ 117,9 MHz — mitigasi & re-scan sebelum uji resmi (EMC-07).
Belum |  |  | 2. RF: EIRP konfigurasi saat ini (GLD ≈ 25 dBm, CH mesh ≈ 30 dBm) perlu dicek ke batas SDPPI (RF-02/03).
Proses |  |  | 3. IP: inlet gas + fan terbuka perlu keputusan desain agar IP66 tercapai (IP-02).
Sebagian |  |  | 4. ATEX: tunggu umpan balik GTS, kirim ulang dossier terkoreksi, gambar flame path & gland Ex d (AX-02…09).
Menunggu |  |  | 5. Termin 1 sertifikasi: sesi uji internal disaksikan Pertamina + berita acara (AX-17).
Selesai
N.A.
Total
Rencana IP
Status | Jumlah | %
Belum
Proses
Sebagian
Menunggu
Selesai
N.A.
Total
Rencana RF
Status | Jumlah | %
Belum
Proses
Sebagian
Menunggu
Selesai
N.A.
Total
Monitor ATEX
Status | Jumlah | %
Belum
Proses
Sebagian
Menunggu
Selesai
N.A.
Total

## Checklist EMC
Checklist EMC — Node GLD, Cluster Head, Gateway
Status per 28 Oktober 2026, dari pre-scan EN 55032 Kelas A di Telkom Test House (15 Okt 2026). Detail temuan E-1…E-7 ada di Laporan Teknis Pengujian EMC (LGU/GLD/EMC/2026-001).
ID | Kelompok | Item | Standar | Status | Hasil / catatan | PIC | Bukti | Target | Update
EMC-01 | Pre-scan | Emisi radiasi GLD 30 MHz–1 GHz (QP) | EN 55032 Kelas A | Selesai | Margin terkecil 0,51 dB @ 117,9 MHz (H, 300 cm) — kritis | Lab IoT ITB | Laporan EMC bab 2.3
EMC-02 | Pre-scan | Emisi radiasi GLD 1–6 GHz (Peak/AV) | EN 55032 Kelas A | Selesai | Margin ≥ 33,97 dB | Lab IoT ITB | Laporan EMC bab 2.4
EMC-03 | Pre-scan | Emisi konduksi GLD sisi AC PSU (L1/L2) | EN 55032 Kelas A | Selesai | Margin ≥ 6,03 dB @ 323,9 kHz | Lab IoT ITB | Laporan EMC bab 2.1–2.2
EMC-04 | Pre-scan | Emisi radiasi CH besar 30 MHz–6 GHz | EN 55032 Kelas A | Selesai | Margin 3,28 dB @ 978,9 MHz; 5,56 dB @ 1,8425 GHz (harmonik) | Lab IoT ITB | Laporan EMC bab 3.2–3.3
EMC-05 | Pre-scan | Emisi konduksi port DC CH besar | EN 55032 Kelas A | Selesai | Margin ≥ 42,41 dB | Lab IoT ITB | Laporan EMC bab 3.1
EMC-06 | Pre-scan | Emisi konduksi port 24 VDC GLD (AAN/LISN DC) | EN 55032 Kelas A | Belum | Batas produk = masukan 24 VDC saja (temuan E-4) | Lab IoT ITB
EMC-07 | Mitigasi | Mitigasi & re-scan GLD 117–127 MHz, target margin ≥ 6 dB | EN 55032 Kelas A | Belum | Ferit kabel daya/fan, filter input, grounding (E-1) | Lab IoT ITB
EMC-08 | Konfirmasi | Exclusion band LoRa / ulang ukur mode idle | EN 301 489-1/-3 | Belum | Konfirmasi ke Telkom Test House (E-2) | LGU
EMC-09 | Pre-scan | Pre-scan Gateway (adaptor 5 VDC + WiFi) | EN 55032 | Belum | Perangkat di gedung | Lab IoT ITB
EMC-10 | Pre-scan | Pre-scan CH kecil | EN 55032 | Belum |  | Lab IoT ITB
EMC-11 | Imunitas | ESD | IEC 61000-4-2 | Belum | Kontak/udara pada enclosure & konektor | LGU
EMC-12 | Imunitas | Medan RF radiasi | IEC 61000-4-3 | Sebagian | Hanya uji interferensi co-channel LoRa 17 Sep (informal) | LGU | Laporan perkembangan 17 Sep
EMC-13 | Imunitas | EFT/burst & surge port 24 VDC | IEC 61000-4-4 / -4-5 | Belum |  | LGU
EMC-14 | Imunitas | RF konduksi & dip/interupsi DC | IEC 61000-4-6 / -4-29 | Belum |  | LGU
EMC-15 | Persiapan | Kriteria kinerja saat uji imunitas (tanpa alarm palsu / alarm hilang) | EN 61000-6-2 / EN 50270 | Belum | Ditetapkan sebelum uji | LGU · Lab IoT ITB
EMC-16 | Persiapan | Identitas EUT tercatat (S/N, firmware, mode, kabel, PSU) | — | Belum | Kekurangan draf (E-6) | Lab IoT ITB
EMC-17 | Persiapan | Pilih lab terakreditasi & standar uji resmi | — | Belum |  | LGU
EMC-18 | Resmi | Laporan uji EMC resmi | — | Belum |  | Lab

## Rencana IP
Rencana Uji IP (Ingress Protection) — Node GLD
Target IP66 menurut IEC 60529, sejalan dengan marking Ex usulan. Urutan: keputusan desain → pra-uji internal → uji resmi di lab Ex (uji termal & impak lebih dulu, lalu IP). Kolom Target diisi tim.
ID | Tahap | Kegiatan | Standar / klausul | Metode / parameter | Kriteria lulus | Status | PIC | Target | Catatan
IP-01 | Target | Tetapkan target IP | IEC 60529 | IP66 (target di dossier & nameplate usulan); IP67 opsional (proposal) | Target tertulis, belum diuji | Selesai | LGU · PT Galaksi
IP-02 | Desain | Keputusan inlet gas (mesh depan + fan) terhadap IP66 | IEC 60529 §14 / IEC 60079-0 | Inlet terbuka berpotensi kemasukan air saat uji semprot. Opsi: membran hidrofobik (PTFE), pelindung semprot (weather guard), atau ruang sensor terpisah | Keputusan desain tertulis + gambar | Belum | PT Galaksi · LGU
IP-03 | Desain | Rating komponen penutup | IEC 60529 | Cable gland M20×1,5 Ex d berating ≥ IP66; blanking plug; seal bulkhead SMA antena; O-ring tutup (tali 2,70 mm, OD ≈ 91 mm) | Datasheet/sertifikat tiap komponen | Belum | PT Galaksi
IP-04 | Sampel | Siapkan sampel konfigurasi produksi | — | Gland Ex d (bukan gland polimer prototipe), torsi tutup & gland tercatat | Sampel sesuai gambar | Belum | PT Galaksi · LGU
IP-05 | Pra-uji | Pra-uji internal semprot air (setara IPX6) | IEC 60529 §14.2.6 | Nozzle Ø12,5 mm, 100 L/min ± 5 %, jarak 2,5–3 m, 1 menit/m² (min. 3 menit) dari semua arah | Tidak ada air di bagian elektronik; unit berfungsi normal | Belum | Lab IoT ITB
IP-06 | Pra-uji | Inspeksi seal pasca pra-uji | — | Buka unit, kertas indikator air, foto bagian dalam | Bukti foto & catatan | Belum | Lab IoT ITB
IP-07 | Uji resmi | Uji pendahuluan Ex: ketahanan termal bagian non-logam & uji impak | IEC 60079-0 §26 | Panas/dingin pada gasket & bagian non-logam; impak sesuai Grup II; dilakukan SEBELUM uji IP | Tidak ada kerusakan yang menurunkan proteksi | Belum | Lab ATEX (via GTS)
IP-08 | Uji resmi | Uji debu IP6X | IEC 60529 §13.4 | Kategori 1 (tekanan negatif 2 kPa), bubuk talk, maks. 8 jam / 80 volume udara | Tidak ada debu masuk | Belum | Lab ATEX (via GTS)
IP-09 | Uji resmi | Uji semprot air IPX6 | IEC 60529 §14.2.6 | Seperti IP-05 | Air yang masuk tidak mengganggu operasi & keselamatan | Belum | Lab ATEX (via GTS)
IP-10 | Uji resmi | Uji fungsi setelah uji IP | — | Pembacaan sensor, kirim LoRa, alarm | Fungsi normal | Belum | Lab · LGU
IP-11 | Koordinasi | Konfirmasi ke GTS: uji IP66 masuk paket uji ATEX atau terpisah | — | Karena IP66 dicantumkan pada marking Ex, uji IP biasanya dilakukan lab Ex dalam urutan uji tipe | Jawaban tertulis GTS | Belum | LGU
IP-12 | Dokumen | Laporan uji IP & pembaruan dossier/nameplate | — |  | Laporan resmi | Belum | LGU

## Rencana RF
Rencana Uji & Sertifikasi RF (LoRa 920–923 MHz)
Sertifikasi radio utama: SDPPI (Indonesia). Angka batas regulasi wajib diverifikasi ke peraturan terbaru sebelum dipakai. RF-03/RF-04 berpotensi mengubah setelan daya pancar & jangkauan.
ID | Tahap | Kegiatan | Standar / klausul | Metode / parameter | Kriteria lulus | Status | PIC | Target | Catatan
RF-01 | Regulasi | Tetapkan sertifikasi target | SDPPI (Indonesia) | Pita 920–923 MHz adalah pita Indonesia; pita SRD Eropa adalah 863–870 MHz sehingga sertifikasi radio CE untuk 920 MHz tidak relevan kecuali dibuat varian 868 MHz | Keputusan tertulis | Belum | LGU
RF-02 | Regulasi | Verifikasi batas teknis 920–923 MHz (EIRP, bandwidth, duty cycle) | Peraturan SDPPI/Kominfo terbaru | Acuan umum LoRa untuk Indonesia: EIRP maks. 16 dBm — wajib dicek ke peraturan yang berlaku | Tabel batas resmi | Belum | LGU
RF-03 | Desain | Hitung EIRP konfigurasi saat ini | — | GLD: 22 dBm + 3 dBi ≈ 25 dBm; CH mesh: 22 dBm + 8 dBi ≈ 30 dBm. Pre-scan CH 112,47 dBµV/m @3 m ≈ 17 dBm EIRP (indikatif) | EIRP ≤ batas resmi | Belum | Lab IoT ITB
RF-04 | Desain | Setel daya TX per jenis antena & uji ulang jangkauan | — | Contoh bila batas 16 dBm: GLD ≤ 13 dBm, CH mesh ≤ 8 dBm; ulang uji jangkauan/mesh | Link budget tetap memadai | Belum | Lab IoT ITB
RF-05 | Firmware | Mode uji radio (TX kontinu / CW / termodulasi pada kanal terpilih) | — | Diperlukan lab untuk mengukur pemancar | Firmware mode uji tersedia | Belum | Lab IoT ITB
RF-06 | Pra-uji | Daya keluaran konduksi di port antena | SDPPI / EN 300 220-1 (metode) | Spectrum analyzer + atenuator, 920 & 921 MHz | Sesuai setelan & batas | Belum | Lab IoT ITB
RF-07 | Pra-uji | Kesalahan frekuensi & lebar pita terpakai (99 %) | SDPPI | LoRa BW 125 kHz | Dalam pita & toleransi | Belum | Lab IoT ITB
RF-08 | Pra-uji | Emisi spurious & harmonik (konduksi + radiasi s.d. 6 GHz) | SDPPI / EN 300 220-1 | Fokus harmonik ke-2 1,84 GHz & ke-3 2,76 GHz (CH) | Di bawah batas spurious | Belum | Lab IoT ITB
RF-09 | Pra-uji | Duty cycle / laju kirim | Peraturan terkait | Hitung dari interval kirim normal (±90 dtk) & alarm (±10 dtk) | Sesuai batas bila ada | Belum | Lab IoT ITB
RF-10 | Dokumen | Data antena (gain, pola) 3 dBi & 8 dBi | — | Datasheet pemasok | Datasheet tersedia | Belum | LGU
RF-11 | Dokumen | Status sertifikasi modul E22-900MM22S | — | Sertifikat modul tidak menggantikan sertifikasi perangkat di Indonesia | Data pemasok | Belum | LGU
RF-12 | Regulasi | Cek persyaratan TKDN perangkat LPWA | Peraturan Kominfo/Kemenperin | Perlu dicek | Status jelas | Belum | LGU
RF-13 | Koordinasi | Tentukan pemohon sertifikat & daftar perangkat | SDPPI | Badan hukum Indonesia (LGU atau PT Galaksi); perangkat terpisah: GLD, CH besar, CH kecil, Gateway | Keputusan tertulis | Belum | LGU
RF-14 | Koordinasi | Pilih lab uji perangkat telekomunikasi | — | Telkom Test House (sudah dipakai pre-scan EMC) atau lab lain yang diakui SDPPI; gabungkan dengan uji EMC radio | Penawaran & jadwal | Belum | LGU
RF-15 | Dokumen | Berkas permohonan (manual, skematik, foto, block diagram, label) | SDPPI |  | Berkas lengkap | Belum | LGU
RF-16 | Pendukung | Uji ketahanan interferensi co-channel 10–25 dBm | — | RSSI stabil −17…−18 dBm (hasil awal informal, 17 Sep) | Bukti pendukung | Sebagian | Lab Fisika ITB
RF-17 | Pendukung | Router WiFi 2,4 GHz komersial bersertifikat | SDPPI | Pastikan berlabel sertifikat | Label terverifikasi | Belum | LGU

## Monitor ATEX
Monitor Sertifikasi ATEX/IECEx — Node GLD
Status per 28 Oktober 2026. GTS = agen sertifikasi (bukan badan sertifikasi). Perbarui kolom Status & Update setiap ada perkembangan, lalu catat di sheet Log ATEX.
ID | Kategori | Item | Status | Update terakhir | Keterangan | Langkah berikut | PIC | Target | Bukti / dokumen
AX-01 | Pengajuan | Form aplikasi & dossier dikirim ke GTS (agen sertifikasi) | Selesai | ±29 Sep 2026 | Applicant = PT Galaksi; marking usulan II 2G Ex db IIC T4 Gb | — | PT Galaksi · LGU
AX-02 | Pengajuan | Umpan balik / iterasi dari GTS atas dossier | Menunggu | 28 Okt 2026 | Belum tercatat ada umpan balik di repo | Tanyakan status ke GTS | LGU
AX-03 | Pengajuan | Perbaikan 8 kontradiksi dossier terkirim (marking debu, Tamb, PG13.5, Ex d, partisi, baterai, material, relay) | Selesai | 8 Okt 2026 | Sudah dibetulkan di Dokumen Teknis Sertifikasi rev 2.8+ | Kirim ulang (AX-04) | LGU
AX-04 | Pengajuan | Kirim ulang dossier terkoreksi ke GTS | Belum | 28 Okt 2026 |  | Kirim bersama jawaban iterasi GTS | LGU · PT Galaksi
AX-05 | Sampel | Sampel GLD2-0x1001 + surat pengantar GTS & surat Bea Cukai | Proses | 12 Okt 2026 | Surat siap; status pengiriman/serah terima sampel belum dikonfirmasi | Konfirmasi tanggal serah terima | LGU
AX-06 | Sampel | Baterai 7×18650 di sampel — kapasitas per sel & keputusan baterai di luar produk | Belum | 12 Okt 2026 | >3860 mAh/sel ⇒ >100 Wh (izin maskapai) | Konfirmasi kapasitas sel; putuskan terminal BAT | LGU
AX-07 | Teknis | Metode proteksi Ex d (flameproof enclosure) | Proses | 28 Sep 2026 | Rekomendasi tim & dicentang di form; perlu diterima ExCB | Tunggu tanggapan GTS/ExCB | LGU
AX-08 | Teknis | Gambar enclosure & flame path terkendali (G-03) | Belum | 7 Okt 2026 | Sketsa ukur MS-01…04 hanya ilustrasi | Minta gambar dari mitra casing | PT Galaksi
AX-09 | Teknis | Cable gland Ex d IIC (barrier gland) — ganti gland polimer prototipe | Belum | 7 Okt 2026 |  | Pilih gland bersertifikat M20×1,5 | PT Galaksi
AX-10 | Teknis | Bukti inlet gas / mesh sensor (flame arrestor) untuk Ex d | Belum | 7 Okt 2026 |  | Data pabrikan mesh / desain arrestor | PT Galaksi · LGU
AX-11 | Teknis | Kelas suhu T4 — uji suhu permukaan | Sebagian | 30 Sep 2026 | Ekstrapolasi +60 °C ≈ 114 °C vs batas efektif 130 °C; enclosure ≈ 79 °C; TC-3/4/5, mode alarm & TX belum | Lengkapi pengukuran & metadata uji | Lab IoT ITB
AX-12 | Dokumen | BOM Ex-critical & material non-logam (6.b/6.c) | Sebagian | 7 Okt 2026 | BOM elektronik ada; data material & datasheet pemasok belum | Minta data mitra casing | PT Galaksi · LGU
AX-13 | Dokumen | Proses manufaktur (6.d) | Sebagian | 7 Okt 2026 | Struktur d.1–d.13 ada; data pabrik belum | Lengkapi dari PT Galaksi | PT Galaksi
AX-14 | Dokumen | Nameplate & marking (6.h) | Sebagian | 7 Okt 2026 | Artwork usulan MS-05 80×55 mm | Final setelah sertifikat | LGU · PT Galaksi
AX-15 | Dokumen | Sertifikat komponen Ex (6.i) | Belum | 7 Okt 2026 | Gland, blanking plug, dll. | Kumpulkan sertifikat | PT Galaksi
AX-16 | Organisasi | ISO 9001 PT Galaksi | Proses | 7 Okt 2026 | Audit dijadwalkan Okt 2026 | Konfirmasi hasil audit | PT Galaksi
AX-17 | Kontrak | Termin 1 sertifikasi: uji internal disaksikan Pertamina + berita acara | Belum | 30 Sep 2026 | Harus sebelum sampel diuji lab; penilaian oleh Pertamina | Jadwalkan sesi witness | LGU
AX-18 | Terkait | Uji IP66 (sheet Rencana IP) | Belum | 28 Oktober 2026 |  | Lihat IP-02 & IP-11 | LGU
AX-19 | Terkait | EMC (sheet Checklist EMC) | Sebagian | 28 Oktober 2026 | Pre-scan emisi selesai; imunitas belum | Lihat EMC-06…EMC-18 | LGU
AX-20 | Terkait | RF / SDPPI (sheet Rencana RF) | Belum | 28 Oktober 2026 |  | Lihat RF-01…RF-03 | LGU

## Log ATEX
Log perkembangan ATEX
Tambahkan satu baris setiap ada perkembangan (umpan balik GTS, uji, dokumen baru).
Tanggal | ID terkait | Perkembangan | Sumber | Dicatat oleh
29 Sep 2026 | AX-01 | Form aplikasi & dossier dikirim ke GTS | Berkas terkirim | LGU
30 Sep 2026 | AX-11 | Data suhu pertama: ekstrapolasi ≈ 114 °C vs batas efektif T4 130 °C | Uji internal | Lab IoT ITB
7–8 Okt 2026 | AX-03 | Dokumen Teknis Sertifikasi diaudit vs Panduan Revisi; kontradiksi dibetulkan | Dokumen rev 2.8–2.9 | LGU
12 Okt 2026 | AX-05 | Surat pengantar sampel ke GTS & surat keterangan Bea Cukai disiapkan | Surat | LGU
15 Okt 2026 | AX-19 | Pre-scan EMC GLD & CH di Telkom Test House | Laporan EMC | Lab IoT ITB
28 Okt 2026 | — | Checklist EMC, rencana IP & RF, dan monitor ATEX dibuat | Workbook ini | LGU